- 截图速度与图片大小：无关

- 无关，截图的平均时间基本都在0.031s左右

  - 测试代码：

- meantime = 0
testtimes = 150
time_in = time.time()
for i in range(testtimes):
    img_ultrasound = pyautogui.screenshot(allScreens=False, region=(1270, 60, 46, 80))
meantime = time.time() - time_in
print('time: ', meantime / testtimes)

showimg(np.array(img_ultrasound))

  - 设定截图的区域小：region=(1270, 60, 46, 80)

- time:  0.0314598290125529

- time:  0.031345035235087075

- time:  0.03174500465393067

  - 设定区域大：region=(1270, 60, 660, 1003)

- time:  0.03127431710561117

- time:  0.03143387794494629

- time:  0.03180400053660075

  - 设定区域全屏：region=(0, 0, 1920, 1080)

- time:  0.03182371775309245

- time:  0.03155818780263265

- time:  0.031811310450236004

- 实现方式分析

  - 提前触发的方式

    - 确定before的图片：在治疗前真正开始前，提前告知需要截取“before”的图片，此时Server获得请求，然后对比前后两张图，灰度突然增大很多，那么保留增大前的图片

    - 确定after的图片：保证在治疗中时（如果是连续治疗，在最后一次治疗中的时候），告知Server需要截取“after”的图片，此时Server获得请求，对比前后两张图片，灰度突然减小很多，那么保留减小前的图片。

    - 实现注意事项：

      - 截屏还是使用ocrdetect的截屏，否则会造成调用函数的时候，copy操作

      - 只算一个小区域的灰度值

        - Col开始于：1269

        - Row = [256, 808]

      - 整个2025-06-11的视频：

        - 读取整个6min左右的视频，提取上述区域的灰度平均

5000左右的时候，1min23s：超声连接失败

进行了总共两次连续治疗，对应第2,4矩形的连续4次治疗；

前面的向下部分，因为出现了配置的时候，的页面覆盖了求取灰度的范围：

图：能量预测前的配置；对应了第1,3椭圆标记点。

或者这样

- 图：能量预测后的配置；对应了第1,3个矩形标记点的，治疗后的向下的一个缺口。

每次连续治疗，前面有一个也是比较高的，但是时间差距有点儿远的，是能量预估的治疗点：

治疗完成后有一个对比：

  - 截取视频流（包括了整个治疗期间）

    - 截取包含整个治疗周期的视频流，保存成文件

    - 提取整个周期的灰度信息

    - 利用mean和std对灰度进行分类

    - 找到灰度在异常偏大区间的首尾point，分别对应治疗前后的截图

- 单次治疗的具体分析（时间等因素）：

- 目前代码中：单次治疗的逻辑

- 开始治疗点击后，由于截图有延迟，所以，延迟了2s发射

- Delay时间也是在发射之前，如1s

- 然后是功放的发射时间，1s

- 然后是治疗后截图，这时候考虑到功放的工作可能有延迟，所以截图设置了一个等待时间后再截图的。

start_frames = (2* 60 + 4) * 60 + 20# 11日

end_frames = (2* 60 + 8) * 60 + 50 + 60# 11日

- 设置为1s冷却的时候，等待了195帧，即3s+15帧=3s+250ms；具体分析如下。

左侧的before点，其实已经有一个台阶了，但是这个台阶比较小，可以从下图对应的超声中看到，before图的右侧上方有一点亮光。

- + 对应  [123 129]

- * 对应  [124 130]

- 可能会出现前或者后，的截图刚好还没有完全消散。如上图中的第一个下降阶段，对应的下面的超声图的第一幅；如上图中的第二个下降阶段，对应的下面的超声图的第二幅；

6-10的數據

治疗前去第一个+； 治疗后去最后一个*

6-11日的數據

0.4的界限，不能找到開始的第一個階梯，可以找到治療後的最後一個階梯

frame=0

Frame=1

Frame=195

Frame=196

- 连续治疗的具体分析（时间等因素）：

- 目前代码中：多次治疗的逻辑

- 开始治疗点击后，由于截图有延迟，所以，延迟了2s发射

- Delay时间也是在发射之前，如1s

- 然后是功放的发射时间，1s

- 重复多次

- 然后是治疗后截图，这时候考虑到功放的工作可能有延迟，所以截图设置了一个等待时间后再截图的。